## CRONOGRAMA
PROGRAMA DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS
Enero de 2013 a Diciembre de 2013
[11 empty] | Programado | [12 empty] | Cumplido | [11 empty] | Cumplido en fecha posterior
F-228-1 |  |  | PENDIENTE PRÓXIMO MES |  |  |  | PARA HACER ESTE MES |  |  | VENCIDO | [12 empty] | X
EQUIPO/INSTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIE | CODIGO INTERNO | UBICACIÓN | FRECUENCIA | ULTIMA CALIBRACION/ MANTENIMIENTO | PROXIMA CALIBRACION /MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES | COMENTARIOS | 2013-01-01 |  |  |  | 2013-02-01 |  |  |  | 2013-03-01 |  |  |  |  | 2013-04-01 |  |  |  | 2013-05-01 |  |  |  | 2013-06-01 |  |  |  |  | 2013-07-01 |  |  |  | 2013-08-01 |  |  |  | 2013-09-01 |  |  |  |  | 2013-10-01 |  |  |  | 2013-11-01 |  |  |  | 2013-12-01
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
TERMOMETRO DE CARATULA MARCA ROCKAGE, -20ºC - 120ºC | ROCKAGE | CARATULA | AN1485 | FQ-002 | LIQUIDOS | 12 MESES | 2012-08-27 | 2013-08-01 | NINGUNA | EL ROTULO DE CALIBRACION SE HA DEJADO EN EL INFORME.
TERMOMETRO DE CARATULA MARCA ROCKAGE, -20ºC - 120ºC | ROCKAGE | CARATULA | AN1486 | FQ-003 | BODEGA | 24 MESES | 2012-08-27 | 2014-08-01 | NINGUNA
PIE REY DIGITAL (CALIBRADOR) MARCA MITUTOYO | MITUTOYO | 500-196-20B | 06913168. | FQ-004 | CONTROLES EN PROCESO | 24 MESES | 2012-09-27 | 2014-09-01 | Se traslado de solidos al laboratorio EL 08-09-2010. Presenta una desviacion de -0.02 mm. El equipo es calibrado en el 09-2012 arrojando un error máximo de 0.0 D.Zea 27-09-2012
PIE REY DIGITAL (CALIBRADOR) MARCA MITUTOYO | MITUTOYO | 500-196-20B | 06903688. | FQ-005 | LABORATORIO | 24 MESES | 2012-09-25 | 2014-09-01 | SE TRASLADO DE LABORATORIO A SOLIDOS EL 08-09-2010.
BASCULA ELECTRONICA DE PLATAFORMA, 500 Kg | LEXUS | MATRIX | 105309 | INDICADOR-PLATAFORMA FQ-196,007 | BODEGA | 12 MESES | 2012-06-26 | 2013-06-01 | NINGUNA
TERMOMETRO INFRARROJO | UNI-T | 302C | 1120373222 | FQ-230 | RECUBRIMIENTO | 12 MESES | 2012-11-07 | 2013-11-01 | NINGUNA | Se compra en reposición al equipo FQ-150
p-H METRO MARCA LT LUTRON | LT LUTRON | NO DISPONIBLE | AB-79566 | FQ-010 | LIQUIDOS | 6 MESES | 2013-03-21 | 2014-03-01 | se coloca el Stiker interno de calibracion al equipo. Certificado CD - 001 | El equipo maneja una exactitud de ± 2% Full Scale + 1 d lo cual le impide realizar mediciones muy precisas, se recomienda su uso para conductividades superiores a 10 µS/cm.
CONDUCTIVIMETRO MARCA LT LUTRON, 0.1 - 199.9 µS/cm | LT LUTRON | NO DISPONIBLE | Q270607 | FQ-011 | LIQUIDOS | 6 MESES | 2013-03-21 | 2014-03-01 | NINGUNA | El equipo tiene un comporamiento altamente satisfactorio en las pruebas de pH. El equipo arrojo una pendiente de 100,29 % lo que indica un excelente estado y capacidad para sensar. G cardona
TERMOMETRO DE CARATULA CON BULBO MARCA TREND, 0ºC -150ºC | TREND | N.T | CR3006D | FQ-012 | LIQUIDOS | 12 MESES | 2012-09-24 | 2013-09-01 | NINGUNA
TERMOHIGROMETRO ANALOGO MARCA LUFFT, 0%-100% y -10ºC-50ºC | LUFFT | 5098 DUROTHERM | 922VX | FQ-017 | BODEGA 12 (4º PISO) | 24 MESES | 2012-10-20 | 2014-10-01 | NINGUNA | El equipo arrojó un error máximo de 3,3 %HR y 0.01°C
TERMOHIGROMETRO ANALOGO MARCA LUFFT, 0%-100% y -10ºC-50ºC | LUFFT | 5099 DUROTHERM | 923VX | FQ-018 | MUESTRAS DE RETENCION | 24 MESES | 2012-07-31 | 2014-07-01 | NINGUNA | El equipo arrojó un error máximo de 2,4 %HR y 0.1°C
TERMOBALANZA MARCA KERN 0-50 g | KERN | ML550-3HA 160 N US | WL083390 | FQ-020 | CONTROLES EN PROCESO | 12 MESES | 2012-07-30 | 2013-07-01 | SE EFECTUÓ REPARACIÓN EN FEBRERO DE 2011 | Se le realizó un ajuste de celdas de carga "descentradas" por parte de una empresa especializada en el tema (09-2011). Se pide por parte del área de G. Calidad adelantar el servicio de calibración del equipo ya que estaba presentando inconsistencias en los resultados arrojados por el mismo, el proveedor informa que el equipo tiene las celdas de carga muy deterioradas y no cumple prueba de excentricidad para la capacidad máxima del equipo (50 g), sin embargo fué posible realizar la calibración solo hasta 10 g que es la capacidad máxima utilizada en producción. 07-2012
TERMOMETRO DE MERCURIO MARCA SILBER BRAND, -10ºC-50ºC | SILBER BRAND | N.T | N.T | FQ-021 | LABORATORIO | 24 MESES | 29-11-2010. | 2012-12-01 | NINGUNA | Durante todo el año el equipo no fue utilizado, por ende no se enviará a calibración en cuanto no se redefina su uso. D.ZEA 12-2012
TERMOMETRO DE MERCURIO MARCA SILBER BRAND, -10ºC-150ºC | SILBER BRAND | N.T | N.T | FQ-022 | SOLIDOS | 24 MESES | 29-11-2010. | 2012-12-02 | NINGUNA | Durante todo el año el equipo no fue utilizado, por ende no se enviará a calibración en cuanto no se redefina su uso. D.ZEA 12-2012
TERMOMETRO DIGITAL, -10ºC-50ºC | TPM-10 | N.T | N.T | FQ-079 | BODEGA 4 | 24 MESES | 06-03-2013. | 2015-03-03 | NINGUNA | ESTE TERMOMETRO ESTA EN LA NEVERA DE BODEGA 4
TERMOMETRO DIGITAL, -10ºC-50ºC | TPM-10 | N.T | N.T | FQ-080 | BODEGA 4 | 24 MESES | 06-03-2013. | 2015-03-04 | NINGUNA | ESTE TERMOMETRO ESTA EN LA NEVERA DE BODEGA 4
FRIABILIZADOR MARCA VANKEL | VANKEL | N.D. | 4-1762-0399 | FQ-024 | CONTROLES EN PROCESO | 12 MESES | 2012-05-28 | 2013-05-01 | NINGUNA
TERMOHIGROMETRO MARCA TECNOLINE, 0ºC-59.9ºC y 1%-99% | TECNOLINE | WS810 | AN1489 | FQ-029 | BODEGA 4 | 24 MESES | 2012-03-23 | 2014-03-01 | CENTRAL DE DESCARGA DE DATOS. LA DESCARGA DEBE REALIZARSE SEMANALMENTE EN COMPUTADOR DE BODEGA. FUE NECESARIO AJUSTAR EL SOFTWARE Y SE VOLVIO A CALIBRAR EL 05-03-2010. PROXIMA CALIBRRACION: 05-03-2011. | El equipo arrojó un error máximo de 3.9 %HR y 1.2°C
TERMOHIGROMETRO MARCA TECNOLINE, 0ºC-59.9ºC y 1%-99% | TECNOLINE | WS810 | AN1491 | FQ-030 | BODEGA 3 | 24 MESES | 2012-10-20 | 2014-10-01 | NINGUNA | El equipo arrojó un error máximo de 6,5 %HR y 0.5°C
DUROMETRO MARCA VARIAN VK 200, 0.4 Kp-35.0 Kp | VARIAN | VK200 | 8-1746-0406 | FQ-033 | CONTROLES EN PROCESO | 12 MESES | 2012-05-28 | 2013-05-01 | NINGUNA
BALANZA ANALITICA DE PRECISION MARCA PRECISA, 240 g, CLASE I. | PRECISA | 240A | N/A | FQ-034 | CONTROLES EN PROCESO | 12 MESES | 2012-03-07 | 2013-03-01 | EQUIPO REPARADO EN ENERO 2009 y FEBRERO 2011 (Cambio de membrana)
BALANZA SEMIANALITICA DE PRECISION MARCA OHAUS, 310 g CLASE II. | OHAUS CORPORATION | AR3380 | J3214332526405 | FQ-035 | ENCAPSULADO | 12 MESES | 2012-10-24 | 2013-10-01 | El equipo muestra en forma espontanea un valor que oscila entre 65 mg y 75 mg, este valor se sostiene por espacio de 10 segundos aproximadamente y regresa a cero automáticamente. Mientras dicho evento no se presente la lectura del peso es confiable, pero en un momento dado puede prestarse para errores. La sugerencia que se hace es colocarle un regulador de voltaje y si esto no funciona cambiarle el adaptador de correinte, si aun persiste el problema se debe llevar el equipo al proveedor del servicio de calibración para una revisión detallada.
BASCULA ELECTRONICA DE PLATAFORMA MARCA OHAUS, 200 Kg, CLASE III. | OHAUS CORPORATION | T31P | 00342115-6DJ | FQ-036 | MANUFACTURA 1 | 6 MESES | 2012-12-19 | 2013-06-01 | FUE NECESARIO RECALIBRARLO EN ENERO 2009. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION DE CALIDAD SE CAMBIA LA FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE ESTE EQUIPO A CADA 3 MESES. A.GIRALDO 19-05-2010. De acuerdo a los resultados obtenidos durante las verificaciones diarias al equipo, por parte de gerencia se cambia la frecuencia de calibración a 6 meses. 04-2012
BASCULA ELECTRONICA DE PLATAFORMA MARCA OHAUS, 30 Kg, CLASE III. | OHAUS CORPORATION | T31P | 0034240-6DJ | FQ-037 | EMPAQUE SOLIDOS | 12 MESES | 2012-10-24 | 2013-10-01 | NINGUNA
BALANZA ELECTRONICA MARCA GOTTL KERN, 6 Kg, CLASE III. | GOTTL KERN | 4405B | 47371260072. | FQ-038 | LIQUIDOS | 12 MESES | 07-03-2012. | 2013-03-01 | NINGUNA
BASCULA METTLER TOLEDO, 60 Kg, CLASE III. | METTLER TOLEDO | ID5 | 2017172. | FQ-042 | DISPENSADO | 6 MESES | 2012-10-24 | 2013-04-01 | A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION DE CALIDAD SE CAMBIA LA FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE ESTE EQUIPO A CADA 3 MESES. A.GIRALDO 19-05-2010.
MANOMETRO DE PRESION DIFERENCIAL MAGNEHELIC DE CARATULA, DWYER. | DWYER | CARATULA | R0002085401 | FQ-069 | MANTENIMIENTO (UMA Sólidos) | 12 MESES | 31-08-2012. | 2013-08-01 | EL ROTULO DE CALIBRACION SE HA DEJADO EN EL INFORME. | Se encuentra en revisión tecnica por parte de mantenimiento ya que a la hora de efectuar la calibracion el equipo presentó una fuga 07-2011. El equipo es revisado por parte de un técnico externo experto en el tema que diagnostica que el equipo esta en buen estado. 07-2012
MANOMETRO DE PRESION DIFERENCIAL MAGNEHELIC DE CARATULA, DWYER. | DWYER | CARATULA | R0002085402 | FQ-140 | MANTENIMIENTO (UMA Líquidos) | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-01 | NINGUNA
[19 empty] | X | X | X | X | X
MANOMETRO DE PRESION DIFERENCIAL MAGNEHELIC DE CARATULA, DWYER. | DWYER | CARATULA | R00020852105 | FQ-070 | COSMETICOS | 12 MESES | 2012-08-21 | 2013-08-01 | EL ROTULO DE CALIBRACION SE HA DEJADO EN EL INFORME.
MANOMETRO DE PRESION DIFERENCIAL MAGNEHELIC DE CARATULA, DWYER. | DWYER | CARATULA | R000120525 | FQ-118 | SOLIDOS | 12 MESES | 21-08-2012. | 2013-08-02 | EL ROTULO DE CALIBRACION SE HA DEJADO EN EL INFORME. | Se encuentra en revisión tecnica por parte de mantenimiento ya que a la hora de efectuar la calibracion el equipo presentó una fuga 07-2011. El equipo es revisado por parte de un técnico externo experto en el tema que diagnostica que el equipo esta en buen estado. 08-2012 D.zea
MANOMETRO DE PRESION DIFERENCIAL MAGNEHELIC DE CARATULA, DWYER. | DWYER | CARATULA | R0102015134 | FQ-119 | SOLIDOS | 12 MESES | 21-08-2012. | 2013-08-02 | EL ROTULO DE CALIBRACION SE HA DEJADO EN EL INFORME. | Se encuentra en revisión tecnica por parte de mantenimiento ya que a la hora de efectuar la calibracion el equipo presentó una fuga 07-2011. El equipo es revisado por parte de un técnico externo experto en el tema que diagnostica que el equipo esta en buen estado. 08-2012 D.zea
MANOMETRO DE PRESION DIFERENCIAL MAGNEHELIC DE CARATULA, DWYER. | DWYER | CARATULA | R0002015147 | FQ-120 | LIQUIDOS | 12 MESES | 21-08-2012. | 2013-08-02 | EL ROTULO DE CALIBRACION SE HA DEJADO EN EL INFORME. | Se encuentra en revisión tecnica por parte de mantenimiento ya que a la hora de efectuar la calibracion el equipo presentó una fuga 07-2011. El equipo es revisado por parte de un técnico externo experto en el tema que diagnostica que el equipo esta en buen estado. 08-2012 D.zea
BALANZA METTLER TOLEDO, 100 g, CLASE I. | METTLER TOLEDO | PM-100 | N 89448 | FQ-121 | COSMETICOS | 12 MESES | 2013-01-16 | 2014-01-01 | NINGUNA
[11 empty] | x | x | x | x
JUEGO DE PESAS PATRÓN EN GRAMOS | ALPHA | CILINDRICO | N/A | FQ-166 | CONTROL DE CALIDAD | 24 MESES | 2012-05-02 | 2014-05-01 | NINGUNA
JUEGO DE PESAS PATRÓN KILOGRAMOS | ALPHA | PARALELEPIPEDO RECTANGULAR | N/A | FQ-167 | CONTROL DE CALIDAD | 24 MESES | 2013-02-02 | 2015-02-01 | NINGUNA | El carro para el transporte de las masas fue entregado el 01/03/13
[15 empty] | x | x | x | x
TERMOHIGROMETRO ANALOGO MARCA ANVI, 0%-100% y -30ºC-60ºC | ANVI | CARATULA | N/A | FQ-197 | ENVASE 2 | 24 MESES | 2012-09-01 | 2014-09-01 | NINGUNA | El equipo arrojó un error máximo de -4,5 %HR y 1.0°C
TERMOHIGROMETRO ANALOGO MARCA ANVI, 0%-100% y -10ºC-50ºC | ANVI | CARATULA | N/A | FQ-126 | ALMACEN DE PROCESOS PRODUCTIVOS A | 24 MESES | 2012-11-22 | 2014-11-01 | NINGUNA | El equipo arrojó un error máximo de 0,89 %HR y 0.31°C
BALANZA ELECTRONICA CONTADORA | LEXUS | CAXINO | SK272602 | FQ-129 | SOLIDOS | 12 MESES | 2012-12-20 | 2013-12-01 | NINGUNA
BALANZA ELECTRONICA CONTADORA | LEXUS | CAXINO | SK272678 | FQ-130 | SOLIDOS | 12 MESES | 2012-12-20 | 2013-12-01 | NINGUNA
BALANZA METTLER TOLEDO 1200g | METTLER TOLEDO | BB1200 | M66310 | FQ-133 | MUESTREO | 12 MESES | 2012-04-03 | 2013-04-01 | NINGUNA
MANOMETRO DE PRESION DIFERENCIAL MAGNEHELIC DE CARATULA, DWYER. | DWYER | CARATULA | R030929MAM5 | FQ-144 | SOLIDOS | 12 MESES | 2012-10-31 | 2013-10-01 | NINGUNA
MANOMETRO DE PRESION DIFERENCIAL MAGNEHELIC DIGITAL, DWYER. | DWYER | CARATULA | R030203YR15 | FQ-145 | SOLIDOS | 12 MESES | 21-08-2012. | 2013-08-02 | NINGUNA
TERMOHIGROMETRO | ANVI | CARATULA | N/A | FQ-147 | ENCAPSULADO | 24 MESES | 2012-11-22 | 2014-11-01 | EL ROTULO DE CALIBRACION SE HA DEJADO EN EL INFORME. | El equipo arrojó un error máximo de -2,15 %HR y -0.27°C
DWYER
BASCULA ELECTRONICA DE PLATAFORMA MARCA METTLER TOLEDO, 300 Kg, CLASE III | METTLER TOLEDO | ND | ND | FQ-151 | COSMETICOS | 12 MESES | 2013-01-16 | 2014-01-01 | NINGUNA | A el equipo no le funciona correctamente el tablero de control además que la tarjeta electrónica evidencia varios componentes rotos. El equipo requiere cambio de teclado y remplazar algunos componentes internos. A la fecha nos encontramos a la espera de la aprobación del arreglo. (04-2012). Se aprobó su arreglo (05-2012) el equipo no le funciona correctamente el tablero de control además que la tarjeta electrónica evidencia varios componentes rotos. El equipo requiere cambio de teclado y remplazar algunos componentes internos. A la fecha nos encontramos a la espera de la aprobación del arreglo.
DWYER | bar: 2013-01-01 1 to 2013-01-01 4
BALANZA ANALITICA PIONEER 210g. | OHAUS CORPORATION | PA214C | AS/NZ54252 | FQ-163 | TABLETERIA | 6 MESES | 2013-01-16 | 2014-07-01 | NINGUNA
[11 empty] | x | x | x | x
BALANZA ANALITICA PIONEER 210g. | OHAUS CORPORATION | PA214C | AS/NZ54252 | FQ-164 | AREAS ESPECIALES | 6 MESES | 2013-01-16 | 2014-07-01 | NINGUNA
[11 empty] | x | x | x | x
BALANZA PRECISA 220 A | PRECISA | 320 XB | D99-09-030 | FQ-155 | TABLETERIA | 6 MESES | 2012-09-18 | 2013-03-01 | NINGUNA
BALANZA PRECISA 220 A | PRECISA | 320 XB | D99-09-031 | FQ-156 | TABLETERIA | 6 MESES | 2012-09-18 | 2013-03-01 | NINGUNA
BASCULA ELECTRONICA DE PLATAFORMA, 30 Kg | FEDESTAL | N/A | 1005 004 | FQ-157 | LIQUIDOS | 12 MESES | 2012-04-03 | 2013-04-01 | NINGUNA
MANOMETRO DIGITAL DWYER | DWYER | 478A-0 | 478A | FQ-165 | SOLIDOS | 12 MESES | 2012-04-12 | 2013-04-01 | NINGUNA
ANEMOMETRO DIGITAL | ND | UT362 | ND | FQ-191 | SOLIDOS | 12 MESES | 2012-03-20 | 2013-03-01 | NINGUNA
TERMOHIGROMETRO ANALOGO MARCA ANVI, 0%-100% y -10ºC-50ºC | ANVI | CARATULA | N/A | FQ-206 | MUESTREO | 24 MESES | 2012-04-26 | 2014-04-01 | NINGUNA | El equipo arrojó un error máximo de 2.1 %HR y 0.3°C
TERMOHIGROMETRO ANALOGO MARCA ANVI, 0%-100% y -10ºC-50ºC | ANVI | CARATULA | N/A | FQ-207 | MANUFACTURA 1 | 24 MESES | 2012-04-26 | 2014-04-01 | NINGUNA | El equipo arrojó un error máximo de 3.0 %HR y 0.4°C
TERMOHIGROMETRO ANALOGO MARCA ANVI, 0%-100% y -10ºC-50ºC | ANVI | CARATULA | N/A | FQ-217 | TABLETERIA 5 | 24 MESES | 24-07-2012. | 2014-07-01 | NINGUNA | El equipo arrojó un error máximo de 4,8 %HR y -0.09°C
TERMOHIGROMETRO ANALOGO MARCA ANVI, 0%-100% y -10ºC-50ºC | ANVI | CARATULA | N/A | FQ-218 | RECUBRIMIENTO 1 | 24 MESES | 2012-07-24 | 2014-07-01 | NINGUNA | El equipo arrojó un error máximo de 2.9 %HR y -0.6°C
TERMOHIGROMETRO ANALOGO MARCA ANVI, 0%-100% y -10ºC-50ºC | ANVI | CARATULA | N/A | FQ-219 | DISPENSADO | 24 MESES | 2012-07-24 | 2014-07-01 | NINGUNA | El equipo arrojó un error máximo de 5,6 %HR y -0.1°C
VERIFICADOR PRESIÓN DE TORRETA, TABLETEADORA HLT-30AWC | BONGSHIN | DIGITAL | BS-32 | FQ-233 | CALIDAD | 12 MESES | 2012-04-16 | 2013-04-01 | NINGUNA
CRONOMETRO | CASIO | HS-3 | 007Q04R | FQ-028 | COORD. CALIDAD | 12 MESES | 2012-10-04 | 2013-10-01 | VERIFICACIÓN POR COMPARACIÓN
DESINTEGRADOR | VANKEL | BJ-2 | 511111198 | FQ-211 | LABORATORIO | 12 MESES | 2012-11-02 | 2013-11-01 | NINGUNA
MANOMETRO DE PRESION DIFERENCIAL MAGNEHELIC DE CARATULA, DWYER. | MAGNEHELIC | 2300-0 | W19AXT | FQ-234 | SOLIDOS | 12 MESES | 2012-12-20 | 2013-12-01 | NINGUNA
MANOMETRO DE PRESION DIFERENCIAL MAGNEHELIC DE CARATULA, DWYER. | MAGNEHELIC | 2300-0 | W19XJH | FQ-235 | SOLIDOS | 12 MESES | 2012-12-20 | 2013-12-01 | NINGUNA
MANOMETRO DE PRESION DIFERENCIAL MAGNEHELIC DE CARATULA, DWYER. | MAGNEHELIC | 2300-0 | W19XJH | FQ-236 | SOLIDOS | 12 MESES | 2012-12-20 | 2013-12-01 | NINGUNA
TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HALTHEN | JUMBOTTH-002 | 1738 | FQ-265 | BODEGA 9 | 12 MESES | 2013-02-11 | 2014-02-01
[15 empty] | x | x | x | x
TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HALTHEN | JUMBOTTH-002 | 1737 | FQ-266 | FABRICAION COSMETICOS | 12 MESES | 2013-02-11 | 2014-02-01
[15 empty] | x | x | x | x
TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HALTHEN | JUMBOTTH-002 | 1741 | FQ-267 | EMPAQUE COSMETICOS | 12 MESES | 2013-02-11 | 2014-02-01
[15 empty] | x | x | x | x
TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HALTHEN | JUMBOTTH-002 | 1736 | FQ-268 | FABRICACION LIQUIDOS | 12 MESES | 2013-02-11 | 2014-02-01
[15 empty] | x | x | x | x
TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HALTHEN | JUMBOTTH-002 | 1740 | FQ-269 | EMPAQUE LIQUIDOS | 12 MESES | 2013-02-11 | 2014-02-01
[15 empty] | x | x | x | x
TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HALTHEN | JUMBOTTH-002 | 1735 | FQ-270 | MUETRAS EN RETENCION | 12 MESES | 2013-02-11 | 2014-02-01
[15 empty] | x | x | x | x
TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HALTHEN | JUMBOTTH-002 | 1739 | FQ-271 | BODEGA 10 | 12 MESES | 2013-02-11 | 2014-02-01
[15 empty] | x | x | x | x
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010096 | FQ-238 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010095 | FQ-239 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010103 | FQ-240 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010108 | FQ-241 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010091 | FQ-242 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010104 | FQ-243 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010110 | FQ-244 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010109 | FQ-245 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010107 | FQ-246 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010105 | FQ-247 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010085 | FQ-248 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010094 | FQ-249 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010084 | FQ-250 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010090 | FQ-251 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010093 | FQ-252 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010092 | FQ-253 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010087 | FQ-254 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010088 | FQ-255 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010089 | FQ-256 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010086 | FQ-257 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010102 | FQ-258 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010100 | FQ-259 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010099 | FQ-260 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010098 | FQ-261 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010101 | FQ-262 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010097 | FQ-263 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL | DWYER | DM-2102-LCD | W04Y010106 | FQ-264 | SOLIDOS | 12 MESES | N/D | 2013-03-01
INSTRUMENTOS CRITICOS
Termometro de caratula analogo | N/D | N/D | N/D | FQ-288 | Reactor 200 L | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-01
[19 empty] | X | X | X | X | X
Manometro de glicerina | N/D | N/D | N/D | FQ-289 |  | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-02
[19 empty] | X | X | X | X | X
Controlador de temperatura | OMRON | ESCZ | N/D | FQ-290 | Blisteadora Uhlmann #1 | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-03
[19 empty] | X | X | X | X | X
Controlador de temperatura | OMRON | ESCZ | N/D | FQ-291 |  | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-04
[19 empty] | X | X | X | X | X
Controlador de temperatura | OMRON | ESCZ | N/D | FQ-292 |  | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-05
[19 empty] | X | X | X | X | X
Controlador de temperatura | OMRON | ESCZ | N/D | FQ-293 | Blisteadora Uhlmann #2 | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-06
[19 empty] | X | X | X | X | X
Controlador de temperatura | OMRON | ESCZ | N/D | FQ-294 |  | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-07
[19 empty] | X | X | X | X | X
Controlador de temperatura | OMRON | ESCZ | N/D | FQ-295 |  | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-08
[19 empty] | X | X | X | X | X
Variador de Velocidad | N/D | N/D | N/D | FQ-296 | Mezclador vertical | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-09
[19 empty] | X | X | X | X | X
Controlador de Temperatura | N/D | N/D | N/D | FQ-297 | Lecho Streba | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-10
[19 empty] | X | X | X | X | X
Manometro Glicerina | N/D | N/D | N/D | FQ-298 |  | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-11
[19 empty] | X | X | X | X | X
manometro de Caratula | N/D | N/D | N/D | FQ-299 |  | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-12
[19 empty] | X | X | X | X | X
Manometro de Glicerina | N/D | N/D | N/D | FQ-300 |  | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-13
[19 empty] | X | X | X | X | X
Variador de Velocidad | DANFFOS | N/D | N/D | FQ-301 | Bombo #1 | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-14
[19 empty] | X | X | X | X | X
Controlador de Temperatura | Maxtermo | MC-5438 | N/D | FQ-302 |  | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-15
[19 empty] | X | X | X | X | X
Variador de Velocidad | DANFFOS | N/D | N/D | FQ-303 | Bombo #2 | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-16
[19 empty] | X | X | X | X | X
Controlador de Temperatura | Maxtermo | MC-5438 | N/D | FQ-304 |  | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-17
[19 empty] | X | X | X | X | X
Variador de Velocidad | DANFFOS | N/D | N/D | FQ-305 | Bombo #3 | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-18
[19 empty] | X | X | X | X | X
Controlador de Temperatura | Maxtermo | MC-5438 | N/D | FQ-306 |  | 12 MESES | 2013-03-13 | 2014-03-19
[19 empty] | X | X | X | X | X
Crontolador de temperatura | Maxthermo | MC-5438 | N/D | FQ-276 | Estufa-Horno Heraus | 12 MESES | 2013-02-27 | 2014-02-01 | NINGUNA
[15 empty] | x | x | x | x
Manómetro de presión | ASHCROFT | N(D | Q-4904 | FQ-277 | ESTACIÓN CALIBRACIÓN DE PRESIÓN | 12 MESES | 2013-02-27 | 2014-02-01 | NINGUNA
[15 empty] | x | x | x | x
Vacuómetro | ASHCROFT | N/D | Q-8631 | FQ-278 |  | 12 MESES | 2013-02-27 | 2014-02-01 | NINGUNA
[15 empty] | x | x | x | x
Manómetro de 0-200 PSI | TRERILE | ANALOGO SECO | N/D | FQ-271 | CALDERA | 12 MESES | 2013-03-02 | 2014-03-01 | NINGUNA
[19 empty] | x | x | x | x | x
Manómetro de 0-15 PSI | HI-TECH PRECISION | ANALOGO GLICERINA | N/D | FQ-273 |  | 12 MESES | 2013-03-02 | 2014-03-01 | NINGUNA
[19 empty] | x | x | x | x | x
Manómetro de 0-60 PSI | HI-TECH PRECISION | ANALOGO GLICERINA | N/D | FQ-274 |  | 12 MESES | 2013-03-02 | 2014-03-01 | NINGUNA
[19 empty] | x | x | x | x | x
Manómetro de 0-160 PSI | HI-TECH PRECISION | ANALOGO GLISERINA | N/D | FQ-275 |  | 12 MESES | 2013-03-02 | 2014-03-01 | NINGUNA
[19 empty] | x | x | x | x | x
Variador de Velocidad | N/D | N/D | N/D | FQ-307 | Tanque fabricacion 3000 L | 12 MESES | 2012-05-30 | 2013-05-01 | NINGUNA
[19 empty] | X | X | X | X | X
Controlador de Temperatura (Maxthermo) + Termocupla | N/D | N/D | N/D | FQ-213 | MANUFACTURA DE LIQUIDOS AGUA LIQUIDOS Y SEMISOLIDOS | 12 MESES | 2012-05-30 | 2013-05-01 | NINGUNA
Controlador de Temperatura (Maxthermo) + Termocupla | N/D | N/D | N/D | FQ-214 |  | 12 MESES | 2012-05-30 | 2013-05-01 | NINGUNA
Variador de Velocidad | Danfoss | BLT | N/D | FQ-227 | ENVASADORA KING | 12 MESES | 2012-10-26 | 2013-10-01 | NINGUNA
Manómetro FESTO de: 0-1 Mpa | FESTO | UD45 | 159599 | FQ-206 | SOLIDOS TERCER PISO: LECHO CHICONG | 12 MESES | 2012-03-22 | 2013-03-01 | NINGUNA
Magnehelic de: 0-1 (0.02 en 0.02) Kpa | MAGNEHELIC | N/D | R010523JT10 | FQ-207 |  | 12 MESES | 2012-03-22 | 2013-03-01 | NINGUNA
Magnehelic de: 0-2 (0.05 en 0.05) Kpa | MAGNEHELIC | N/D | R010509MAM139 | FQ-208 |  | 12 MESES | 2012-03-22 | 2013-03-01 | NINGUNA
Magnehelic de: 0-5 (0.1 en 0.1) Kpa | MAGNEHELIC | N/D | R070508TR5 | FQ-209 |  | 12 MESES | 2012-03-22 | 2013-03-01 | NINGUNA
Magnehelic de: 0-700 (25 en 25) Pa | MAGNEHELIC | N/D | R0104PAJFIA5 | FQ-210 |  | 12 MESES | 2012-03-22 | 2013-03-01 | NINGUNA
Controlador de temperatura: Mordazas verticales | AUTONICS | TZN45 | N/D | FQ-228 | SACHETEADORA | 12 MESES | 2012-11-15 | 2013-11-01 | NINGUNA
Controlador de temperatura: Mordazas horizontales | AUTONICS | TZN45 | N/D | FQ-229 |  | 12 MESES | 2012-11-15 | 2013-11-01 | NINGUNA
Manómetro de 0-100 PSI (2 en 2) de glicerina | N/D | N/D | N/D | FQ-223 | SISTEMA DE AGUA DESIONIZADA ÁREA DE SÓLIDOS | 12 MESES | 2012-09-11 | 2013-09-01 | NINGUNA
Manómetro de 0-100 PSI (2 en 2) de glicerina | N/D | N/D | N/D | FQ-224 |  | 12 MESES | 2012-09-11 | 2013-09-01 | NINGUNA
Manómetro de 0-100 PSI (2 en 2) de glicerina | N/D | N/D | N/D | FQ-225 |  | 12 MESES | 2012-09-11 | 2013-09-01 | NINGUNA
Manómetro de 0-100 PSI (2 en 2) de glicerina | N/D | N/D | N/D | FQ-226 |  | 12 MESES | 2012-09-11 | 2013-09-01 | NINGUNA
Llenadora de Cremas Gastti: Controlador de Temperatura | MAXTHERMO | N/D | N/D | N/D | Cosmeticos CUARTO PISO | 24 MESES | 2011-04-28 | 2013-04-01 | NINGUNA
Marmita #1: Controlador de temperatura Maxthermo | N/D | N/D | N/D | FQ-216 |  | 12 MESES | 2012-06-12 | 2013-06-01 | NINGUNA
Marmita #2 Control Indicador de Temperatura + Termocupla | N/D | N/D | N/D | FQ-215 |  | 12 MESES | 2012-05-30 | 2013-05-01 | NINGUNA
Fecha de elaboración anterior: |  | 2013-03-13 | [8 empty] | 2013-06-01 24: Fecha de actualización:; 2013-09-01 35: N/A.
Notas:
Cronograma sujeto a cambios de acuerdo a las prioridades de la compañía.
Las calibraciones y verificaciones que no sean posible ejecutar en Farmatech S.A. seran coordinadas con un tercero por el área de Gestión de Calidad y Mantenimiento.
Pendiente por calibración.
Realizado por:
DIANA ZEA
Auxiliar de Validaciones y Metrología
Aprobado por:
CARLOS ALBERTO AGUDELO |  | ERIKA SOFIA MARTINEZ |  |  |  |  | ANGELA MARIA GIRALDO
Director Técnico |  | Director de Gestión de Producción |  |  |  |  | Director Gestión de Calidad

## FRECUENCIA (hidden)
ASEGURAMIENTO CALIDAD
PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Tipo de Instrumento o Equipo | Orden | Tareas | Frecuencia Chequeo | Parámetros a Chequear | Patrones o Materiales de Referencia | Método de Prueba | Rango | Tolerancia/ Exactitud | Procedimientos Generales y/o Observaciones
Aparatos Volumétricos | 1 | Calibración | 12 meses | Exactitud | Balanza / Agua desionizada | Método Gravimétrico | Según se solicite | Según Clase | N/A
Balanzas Analíticas | 1 | Comprobación | Diariamente / Cuando se utilice | Nivel de la Balanza, Punto Cero, Limpieza, Comprobación con pesa | Masas Calibradas | Colocar Valores de Masa Gradualmente | 100 % del Rango | ± 3 divisiones de escala | Limpiar antes de utilizar la balanza. Verificar el buen nivel del equipo
Balanzas Analíticas | 2 | Calibración | 12meses | Exactitud, linealidad, excentricidad | Masas Calibradas | Colocar Valores de Masa Gradualmente | 0, 25, 50, 75 y 100% del Rango | Según Clase | Las masas deben estar certificadas por un organismo nacional
Balanzas Analíticas | 3 | Mantenimiento Preventivo | 12 meses | Mantenimiento General y Reparación (si se requiere) | N/A | N/A | N/A | N/A | El trabajo debe ser desarrollado por un técnico especializado y debidamente capacitado.
Balanzas Precisión | 1 | Comprobación | Diariamente / Cuando se utilice | Nivel de la Balanza, Punto Cero, Limpieza, Comprobación con pesa | Masas Calibradas | Colocar Valores de Masa Gradualmente | 100 % del Rango | ± 3 divisiones de escala | Limpiar antes de utilizar la balanza. Verificar el buen nivel del equipo
Balanzas Precisión | 2 | Calibración | 12 meses | Exactitud, linealidad, excentricidad | Masas Calibradas | Colocar Valores de Masa Gradualmente | 0, 25, 50, 75 y 100% del Rango | Según Clase | Las masas deben estar certificadas por un organismo nacional
Balanzas Precisión | 3 | Mantenimiento Preventivo | 6 meses | Mantenimiento General y Reparación (si se requiere) | N/A | N/A | N/A | N/A | El trabajo debe ser desarrollado por un técnico especializado y debidamente capacitado.
Básculas | 1 | Comprobación | Diariamente / Cuando se utilice | Limpieza, Comprobación con pesa(s) | Masas Calibradas | Colocar Valores de Masa Gradualmente | Rango de uso | ± 3 divisiones de escala | Limpiar antes de utilizar la balanza. Verificar el buen nivel del equipo
Básculas | 2 | Calibración | 12 meses | Exactitud, linealidad, excentricidad | Masas Calibradas | Colocar Valores de Masa Gradualmente | 0, 25, 50, 75 y 100% del Rango | Según Clase | Las masas deben estar certificadas por un organismo nacional
Básculas | 3 | Mantenimiento Preventivo | 6 meses | Mantenimiento General y Reparación (si se requiere) | N/A | N/A | N/A | N/A | El trabajo debe ser desarrollado por un técnico especializado y debidamente capacitado.
Bombas de Vacío (Vacuometros) | 1 | Calibración | 12 meses | Exactitud y Linealidad | Bomba de Vacío / Vacuómetro Patrón | Comparación contra el patrón | Rango de uso | Según Clase | Bombas para prueba de envases
Bombas de Vacío | 2 | Mantenimiento Preventivo | 12 meses | Mantenimiento General y Reparación (si se requiere) | N/A | N/A | N/A | N/A | El trabajo debe ser desarrollado por un técnico especializado y debidamente capacitado.
Conductivímetros | 1 | Ajuste calibración | Diariamente | Exactitud | Solucion estandar de conductividad | Ajuste con la Solución Patrón | N/A | N/A | Puede ser realizado por el personal encargado del manejo
Conductivímetros | 1 | Calibración | 6 meses | Exactitud y Linealidad | Soluciones Estándar de Conductividad | Ajuste con la Solución Patrón | Según solución propia del equipo bajo prueba | ± 2 µS | El trabajo debe ser desarrollado por un técnico especializado y debidamente capacitado.
Conductivímetros | 2 | Mantenimiento Preventivo | 12 meses | Mantenimiento General y Reparación (si se requiere) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Desintegradores | 1 | Calibración | 6 meses | Temperatura y revoluciones | Termómetro patrón y tacómetro | Medición de temperatura y revoluciones | 37 °C y 30 rpm | ± 2°C / ± 1 rpm | N/A
Desintegradores | 2 | Mantenimiento Preventivo | 6 meses | Mantenimiento General y Reparación (si se requiere) | N/A | N/A | N/A | N/A | El trabajo debe ser desarrollado por un técnico especializado y debidamente capacitado.
Durómetros | 1 | Calibración | 12 meses | Celda de carga | Masas Calibradas | Colocar en la plataforma pesas calibradas | 1 kg, 2 kg, 5 kg | ±0,03 de la lectura | N/A
Durómetros | 2 | Mantenimiento Preventivo | 12 meses | Mantenimiento General y Reparación (si se requiere) | N/A | N/A | N/A | N/A | Limpieza del equipo
Espectrofotómetros | 1 | Calificación Operacional | 12 meses | Calificación Operación de parametros | Celdas patrón | Celdas con espectro conocido | Según rango de lectura del equipo | Según rango de lectura del equipo | El trabajo debe ser desarrollado por un técnico especializado y debidamente capacitado.
Espectrofotómetros | 2 | Mantenimiento Preventivo | 6 meses | Mantenimiento General y Reparación (si se requiere) | N/A | N/A | N/A | N/A | Prueba realizada por Proveedores Externos
Estufas/Hornos | 1 | Calibración | 12 meses | Distribución de Temperatura | Equipo Multicanal con Sondas Tipo K o sensores cerámicos | Distribución de temperatura al interior de la cámara | Puntos de Interés según el proceso | ± 5 °C temperaturas < 100 °C; ±15 °C temperaturas >200 °C | N/A
Estufas/Hornos | 2 | Mantenimiento Preventivo | 24 meses | Mantenimiento General y Reparación (si se requiere) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Friabilizadores | 1 | Calibración | 6 meses | Revoluciones, Tiempo de Funcionamiento | Tacómetro | Contar el número de revoluciones | 25 rpm | ± 0.25 rpm | N/A
Friabilizadores | 2 | Mantenimiento Preventivo | 6 meses | Mantenimiento General y Reparación (si se requiere) | N/A | N/A | N/A | N/A | Limpieza del equipo
Manómetros (Magnehelic) | 1 | Calibración Equipo Nuevo o Reparado | 12 meses | Exactitud y Linealidad | Manómetro Patrón / Banco Calibrador | Comparación generando presión | 100% de escala | Según Clase | Se calibra cuando el equipo es nuevo o reparado antes de instalarse en el área
Manómetros (Magnehelic) | 2 | Calibración | 12 meses | Lectura indicada | Manómetro Patrón | Comparación | 0 y el valor indicado | ± 1 % de la lectura indicada | Cuando los manómetros están en el área y no pueden desmontarse.
Micrómetros, pie de rey, comparadores de carátula | 1 | Calibración | 6 meses | Exactitud | Bloques Patrón | Colocar bloques y calcular errores | 0, 25, 50, 75 y 100% del Rango | ± 0,001" | Prueba realizada por Proveedores Externos
pHmetros | 1 | Ajuste calibración | Diariamente | Exactitud | Soluciones buffer estandar de pH | Ajuste con la Solución Patrón | N/A | N/A | Puede ser realizado por el personal encargado del manejo
pHmetros | 1 | Calibración | 6 meses | Exactitud y Linealidad | Búferes comercialmente preparados, o búferes patrones USP | Utilizar búferes con pH conocido | 4 pH y 7 pH | Pendiente >= 98% | Personal experto
pHmetros | 2 | Mantenimiento Preventivo | 6 meses | Mantenimiento General y Reparación (si se requiere) y Calibración | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Refrigeradores | 1 | Registro Condiciones | Diariamente | Temperatura | Termómetro con división de 1 °C | Medición directa | N/A | N/A | Mantener la temperatura en una exactitud de +/- 2°C o entre el rango dado como lo estipulan los métodos
Refrigeradores | 2 | Mantenimiento Preventivo | 12 meses | Estado del refrigerador | N/A | N/A | N/A | N/A | Contratista Externo
Sensores Humedad y temperatura sistema | 1 | Calibración | 6 meses | Exactitud y Linealidad | Termohigrometro patrón y registradores | Comparación monitoreando un área | Rango de uso | Según Clase | N/A
Termohigrómetros de Carátula y Registradores | 1 | Calibración | 6 meses | Exactitud | Termohigrometro patrón y sales higroscopicas | comparación con termohigrómetro patrón | 11.4%HR -75%HR | ± 5 % HR | Los registradores electrónicos ajustar con sales
Termómetros | 1 | Calibración | 12 meses | Exactitud | Termómetro y baños termostáticos | Calentar el baño a temperaturas conocidas y medidas con el patrón | Puntos de Interés según el proceso | ± 1 °C | Elaborar tabla de corrección para errores mayores de 1°C
Viscosímetros | 1 | Calibración | 6 meses | Exactitud | Fluidos Patrón | Comparar con en varios puntos con los fluidos correspondientes | 100 cP a 13.300 cP | De acuerdo con el Spindle seleccionado | N/A
Viscosímetros | 2 | Mantenimiento Preventivo | 18 meses | Mantenimiento General y Reparación (si se requiere) y Calibración | Fluidos Patrón | Comparar con en varios puntos con los fluidos correspondientes | N/A | ±1% de cualquier límite de viscosidad según aguja/velocidad | N/A

## VERIFICACION DIARIA (hidden)
EQUIPO/INSTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIE | CODIGO INTERNO | UBICACIÓN | FRECUENCIA | ULTIMA CALIBRACION/MANTENIMIENTO | PROXIMA CALIBRACION/MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES
BALANZA ANALITICA DE PRECISION MARCA PRECISA, 240 g, CLASE I. | PRECISA | 240A | N/A | FQ-034 | CONTROLES EN PROCESO | 12 MESES | 2012-03-07 | 2013-03-01 | EQUIPO REPARADO EN ENERO 2009 y FEBRERO 2011 (Cambio de membrana)
BALANZA SEMIANALITICA DE PRECISION MARCA OHAUS, 310 g CLASE II. | OHAUS CORPORATION | AR3380 | J3214332526405 | FQ-035 | ENCAPSULADO | 12 MESES | 2012-10-24 | 2013-10-01 | El equipo muestra en forma espontanea un valor que oscila entre 65 mg y 75 mg, este valor se sostiene por espacio de 10 segundos aproximadamente y regresa a cero automáticamente. Mientras dicho evento no se presente la lectura del peso es confiable, pero en un momento dado puede prestarse para errores. La sugerencia que se hace es colocarle un regulador de voltaje y si esto no funciona cambiarle el adaptador de correinte, si aun persiste el problema se debe llevar el equipo al proveedor del servicio de calibración para una revisión detallada.
BASCULA ELECTRONICA DE PLATAFORMA MARCA OHAUS, 200 Kg, CLASE III. | OHAUS CORPORATION | T31P | 00342115-6DJ | FQ-036 | MANUFACTURA 1 | 6 MESES | 2012-12-19 | 2013-06-01 | FUE NECESARIO RECALIBRARLO EN ENERO 2009. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION DE CALIDAD SE CAMBIA LA FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE ESTE EQUIPO A CADA 3 MESES. A.GIRALDO 19-05-2010. De acuerdo a los resultados obtenidos durante las verificaciones diarias al equipo, por parte de gerencia se cambia la frecuencia de calibración a 6 meses. 04-2012
BASCULA METTLER TOLEDO, 60 Kg, CLASE III. | METTLER TOLEDO | ID5 | 2017172. | FQ-042 | DISPENSADO | 6 MESES | 2012-10-24 | 2013-04-01 | A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION DE CALIDAD SE CAMBIA LA FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE ESTE EQUIPO A CADA 3 MESES. A.GIRALDO 19-05-2010.
BALANZA ELECTRONICA CONTADORA | LEXUS | CAXINO | SK272602 | FQ-129 | SOLIDOS | 12 MESES | 2012-12-20 | 2013-12-01 | NINGUNA
BALANZA ELECTRONICA CONTADORA | LEXUS | CAXINO | SK272678 | FQ-130 | SOLIDOS | 12 MESES | 2012-12-20 | 2013-12-01 | NINGUNA
BALANZA ANALITICA PIONEER 210g. | OHAUS CORPORATION | PA214C | AS/NZ54252 | FQ-163 | TABLETERIA | 6 MESES | 2013-01-16 | 2014-07-01 | NINGUNA
BALANZA PRECISA 220 A | PRECISA | 320 XB | D99-09-030 | FQ-155 | TABLETERIA | 6 MESES | 2012-09-18 | 2013-03-01 | NINGUNA
BALANZA PRECISA 220 A | PRECISA | 320 XB | D99-09-031 | FQ-156 | TABLETERIA | 6 MESES | 2012-09-18 | 2013-03-01 | NINGUNA